PAGE  
1

[image: image1.png]


   [image: image1.png]                                                          

MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE COSTA RICA


GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X CONVENCIONALES

Esta guía se elabora con la finalidad de estandarizar el formato de los certificados de buen funcionamiento de los equipos de rayos X convencionales, por parte de las empresas autorizadas por la Unidad de Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud.

Todos los puntos indicados en la presente guía deben figurar en el certificado emitido. Si el dato no se encuentra disponible, se debe indicar en el espacio correspondiente.

TÍTULO. Todo certificado debe indicar claramente el título “Certificado de buen funcionamiento equipo de rayos X convencional”.

I PARTE: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PROPIETARIA DEL EQUIPO. En esta parte deben figurar obligatoriamente, los siguientes datos:

1. Nombre de la institución. (nombre jurídico y nombre comercial en caso de que sean diferentes)

2. Cédula jurídica de la institución. 

3. Ubicación exacta de la institución. (provincia, cantón, distrito y otras señas)

4. Teléfono, fax, apartado postal y correo electrónico de la institución.

5. Nombre completo del Representante Legal de la institución.

6. Número de cédula de identidad del Representante Legal.

II PARTE: INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RAYOS X. En esta parte deben figurar obligatoriamente, los siguientes datos:

1. Marca, modelo y serie del emisor

2. Marca, modelo y serie del tubo

3. Marca, modelo y serie del colimador

4. Kilovoltaje máximo del emisor

5. Miliamperaje máximo del emisor

III PARTE: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS. En esta parte se deben incluir obligatoriamente los resultados de las siguientes pruebas:

1. Resultados de prueba de kilovoltaje: En un cuadro se deben indicar los resultados de al menos tres lecturas de los siguiente rangos de kilovoltaje: 50, 70, 80 y 90, en donde al lado de la lectura recibida, se indique si la misma se encuentra dentro de las tolerancias permitidas, sabiendo que el valor se debe encontrar dentro de una desviación máxima de ± 10% según el valor aceptado por el Ministerio de Salud.

Ejemplo:

	Valor teórico (en kVp)
	Lectura obtenida (en kVp)
	Desviación (en %)
	Aceptable
	No aceptable

	50
	48
	-4
	(
	

	
	60
	20
	
	(

	
	50
	0
	(
	

	70
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Resultados de prueba de colimación: Se debe indicar la exactitud del campo de radiación con respecto a la luz del colimador, tomando en consideración que la desviación máxima permitida es de ± 2 cms en cualquier dirección.

Ejemplo:

	Punto cardinal
	Desviación (en cms)
	Aceptable
	No aceptable

	Norte
	1.5
	(
	

	Sur
	2.3
	
	(

	Este 
	1.0
	(
	

	Oeste
	0
	(
	


3. Resultados de prueba de tiempo de exposición: En un cuadro se deben indicar los resultados de al menos tres lecturas, en donde al lado de la lectura recibida, se indique si la misma se encuentra dentro de las tolerancias permitidas, sabiendo que el valor debe encontrarse dentro de una desviación máxima de ± 10%, según el valor aceptado por el Ministerio de Salud.

Ejemplo:

	Valor teórico (en seg)
	Lectura obtenida (en seg)
	Desviación
	Aceptable
	No aceptable

	0.4
	0.38
	- 5 %
	(
	

	0.64
	0.5
	- 21.9 %
	
	(

	0.8
	0.82
	2.5 %
	(
	


4. Resultados de verificación de filtración: Se debe indicar si la filtración del tubo  es satisfactoria o no, tomando en consideración que la misma debe ser igual o superior a 2.5 mmAl, según el valor aceptado por el Ministerio de Salud.

Ejemplo:

	Filtración total del equipo (en mmAl)
	Aceptable
	No aceptable

	2.3
	
	(


5. Resultados de verificación del sistema de medición distancia foco-paciente: Mediante un sistema de lista de chequeo, se debe indicar si el equipo cuenta con el sistema o no.

Ejemplo:

	Presencia de sistema de medición distancia foco-paciente
	Sí
	No

	
	(
	


6. Resultados de verificación del estado del cableado eléctrico: Mediante un sistema de lista de chequeo, se debe indicar si la totalidad de los cables del equipo se encuentran forrados y en perfecto estado.

Ejemplo:

	Cables eléctricos forrados y en perfecto estado
	Sí
	No

	
	(
	


7. Resultados de verificación de los frenos del tubo: Mediante un sistema de lista de chequeo, se debe indicar si los frenos se encuentran funcionando correctamente.

Ejemplo:

	Freno
	Funcionando correctamente

	
	Sí
	No

	Vertical
	(
	

	Axial
	
	(

	Longitudinal
	(
	


8. Resultados de prueba de funcionamiento de la rejilla antidifusora: En un cuadro se deben indicar los resultados densitométricos de los agujeros de la placa radiográfica, tomando en cuenta que el agujero central debe tener la mayor densidad y los demás agujeros deben disminuir simétricamente hacia los extremos, con un desajuste máximo 1.25 cms entre agujero y agujero, según el valor aceptado por el Ministerio de Salud.

Ejemplo:

	Densidades ópticas medidas
	Aceptable

	< Dirección de la placa
	

	2
	1
	0
	1
	2
	Sí
	No

	2.25
	2.5
	2.75
	2.5
	2.25
	(
	


9. Resultado de la verificación de la luz del colimador: Mediante un sistema de lista de chequeo, se debe indicar si la luz guía del colimador se encuentra funcionando correctamente.

Ejemplo:

	Luz del colimador
	Funcionando correctamente

	
	Sí
	No

	
	(
	


10.  Resultado de la verificación de abertura de los colimadores: Mediante un sistema de lista de chequeo, se debe indicar si los colimadores se encuentran funcionando correctamente.

Ejemplo:

	Abertura de los colimadores
	Funcionando correctamente

	
	Sí
	No

	
	(
	


11. Resultado de la verificación del interruptor de fluoroscopía: Mediante un sistema de lista de chequeo, se debe indicar si el equipo cuenta con un sistema que indique cuando la exposición alcanza los cinco minutos.

Ejemplo:

	Indicador de fluoroscopía
	Existencia y funcionamiento correcto

	
	Sí
	No

	
	(
	


IV PARTE: CONCLUSIONES. Con base en los resultados obtenidos, se debe indicar si el equipo cumple o no con las directrices de la Unidad de Gestión del Riesgo y puede ser utilizado para realizar estudios diagnósticos en humanos. Lo anterior con base en el decreto ejecutivo N° 24037-S y la normativa correspondiente.

V PARTE. INFORMACIÓN DEL EQUIPAMIENTO UTILIZADO PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL. En esta parte deben figurar obligatoriamente, los siguientes datos (si la misma cámara de ionización determina kilovoltaje y tiempo de exposición, se debe indicar):

1. Marca, modelo y serie de la cámara de ionización utilizada para determinar el kilovoltaje del equipo de rayos X.

2. Marca, modelo y serie de la cámara de ionización utilizada para determinar el tiempo de exposición del equipo de rayos X.

3. Descripción del sistema de verificación de colimación y alineación del tubo de rayos X.

4. Descripción del sistema de verificación de la rejilla antidifusora de la mesa de exploración del equipo de rayos X.

VI PARTE. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA QUE BRINDA EL CERTIFICADO. En esta parte deben figurar obligatoriamente, los siguientes datos:

1. Nombre de la empresa autorizada para brindar certificados de buen funcionamiento de equipos de rayos X.

2. Código de identificación otorgado por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo.
3. Fecha de emisión de la autorización para brindar certificados de buen funcionamiento para equipos de rayos X dentales.
4. Nombre completo de la persona que realizó las pruebas.
5. Número de cédula de identidad de la persona que realizó las pruebas.
6. Código de licencia de operador otorgado por la Unidad de Gestión del Riesgo para manipular equipos emisores de radiaciones ionizantes
7. Fecha en que se realizó el certificado.
8. Firma del representante legal de la empresa autorizada para brindar certificados de buen funcionamiento de equipos de rayos X.
9. Firma de la persona que realizó las pruebas.










PAGE  
“EN MI CASA NO HABRÁ DENGUE ¿Y EN LA SUYA?”

Teléfono: 257-6343, extensiones 231, 143, 230/Fax: 222-1748/Correo Electrónico: radiacio@netsalud.sa.cr/Apartado Postal: 10123-1000/Dirección: Avenida 6, calle 14,

San José, Costa Rica


